质量引导的紫外光声显微成像：实现快速且形态可靠的无标记组织评估

研究背景与缺口（Background & Gap）

保乳手术后，相当一部分患者因切缘阳性需要二次手术，文献报道的再切除率约为 20% 以上，且不同外科医生之间差异很大[3]。常规 H&E 需要固定、切片和染色，难以在术中及时给出结果。紫外光声显微成像（UV-PAM）利用 DNA 在 266 nm 处的本征吸收，无需染色和切片即可直接显示新鲜组织中的细胞核，是术中快速组织评估的有力候选。Cao 等的并行 UV-PAM 通过八光束扫描实现了 1.3 μm 分辨率和 4.2 min/cm² 的采集速度[1]；深度学习辅助的 UV-PAM 已在骨组织中实现虚拟 H&E 成像与形态分析[2]。

然而，“扫得快”并不等于“测得准”：有限景深、信号不均匀以及厚组织中细胞核的轴向重叠，都可能使核计数和核面积失真；而现有系统对所有区域平均分配采集时间，无法判断哪些区域需要重扫。研究缺口：目前缺少一种在采集过程中评估图像质量、并据此分配扫描时间的方法，也缺少对“采集质量—核形态误差”关系的系统量化。

研究目标与假设（Objective & Hypothesis）

目标：开发质量引导的 UV-PAM 采集与核形态分析流程，并以 H&E 作为金标准进行基准验证（benchmark）。

中心假设：通过实时识别失焦、低信噪比和采集异常区域，并只对这些区域进行补扫，可以比同一硬件上的全区域高质量扫描减少至少 30% 的采集与处理总时间，同时使核数量密度和中位核面积的相对误差保持在 10% 以内。以上数值为设计目标，将在预实验后依据参考扫描的重复性确定最终阈值。

前期基础（Preliminary Work）

我目前在 Rui Cao 实验室参与 UV-PAM 系统的扫描控制开发。我目前在 Rui Cao 实验室负责光声显微系统的扫描控制与信号采集调试。我梳理了现有 LabVIEW 程序中电机步进、激光触发与 DAQ 采集之间的时序关系，[已能解释/已验证] 每条扫描线中触发脉冲数、扫描位置数与采集缓冲区长度之间的对应关系，并在台架上获得了 A-line 光声信号。目前我正在排查 A-line 信号噪声的来源，下一步将实现 B-scan 成像，并在体模上测量系统的横向分辨率和 CNR。此前，我在 ECMO 外部质量检测项目中独立搭建了压力、温度、流量三接口测试系统，建立了可重复的测量流程；在 fMRI 项目中建立了数据质控流程，并用 R-hat 检验贝叶斯模型的收敛。这些经历与本项目对测量可靠性和质量控制的要求直接对应。

Aim 1：建立质量反馈驱动的采集方法

依据：单次扫描速度不能反映失焦和重扫带来的实际时间开销。方法：先校准触发、电机运动与数据采集的时序；在已知尺寸的吸收体模上测量分辨率、CNR 和定位误差，确定质量指标（聚焦清晰度、CNR）的阈值。采集时由 LabVIEW 实时计算每个子区域的质量指标，对不合格区域执行局部重新对焦或增加平均次数。将该方案与“全区域高质量扫描”和“固定快速扫描”进行比较，保持视野、采样间距和激光能量一致。预期结果：得到“合格面积—总时间”曲线，检验省时是否真正来自有效补扫。风险与备选：细胞稀疏区域可能被误判为低质量，将用体模标定并随机抽查未标记区域；若实时反馈太慢，则改为先分块整体扫描、再集中补扫。

图 1｜拟议研究流程（原创示意）；已有成像技术基础见文献 [1,2]。

Aim 2：量化采集质量对核形态测量的影响

依据：图像看起来清晰或虚拟染色逼真，并不代表细胞核的数量和大小测得准确。方法：在原始光声图像上人工标注细胞核，建立分割基准；用自动分割算法计算核检出率、误检率、核密度和核面积分布；比较不同噪声、失焦和补扫条件下的测量误差，检验质量指标能否预测误差大小。预期结果：得到带质量标记的核形态图，明确在什么条件下测量可靠、什么条件下会失败。风险与备选：厚组织中的细胞核重叠会限制二维分割，将利用分层体模和薄层样品区分光学、轴向重叠和算法各自带来的误差，并报告被排除区域的比例。

Aim 3：与 H&E 组织学进行基准验证

依据：同一区域的可重复性和不同标本之间的可靠性需要分别验证。方法：实验室目前正在申请新鲜组织来源和病理合作。在此之前，先在可获得的离体动物组织上完成“UV-PAM 扫描后再做 H&E 切片”的配对实验；条件具备后扩展到新鲜乳腺组织。按独立标本划分调参集和测试集，测试前固定算法和阈值。通过组织地标将 UV-PAM 图像与 H&E 配准，比较对应区域的核密度和核面积，用 Bland–Altman 分析报告偏差和一致性界限。预期结果：得到跨标本的“速度—误差”关系，并报告从装样、扫描、补扫到分析的完整耗时。风险与备选：固定和切片会使组织收缩，将记录处理步骤、比较相邻切片，并把配准误差与成像误差分开讨论；若短期内无法获得乳腺组织，本 Aim 的方法验证仍可在动物组织上完成。

Intellectual Merit

本研究将“采集质量—核形态误差—局部补扫”联系起来，让成像系统根据测量可靠性分配扫描时间，而不是对所有区域平均用力。通过对照实验和独立标本验证，本研究将说明质量反馈在什么情况下能提速、在什么情况下受轴向重叠限制，为快速无标记显微成像提供可复用的设计原则。这一思路也可推广到其他扫描式显微成像系统。

Broader Impacts

临床意义：更可靠的快速组织评估有望帮助降低保乳手术的二次手术率，减轻患者的身体、心理和经济负担。开放科学：我将在允许范围内公开分析代码、体模测试流程和示例数据。教育与科普：我曾在 MIT MITES Summer 项目中担任助教，为 30 多名来自 STEM 代表性不足群体的高中生讲授生物与遗传学并指导实验。研究生期间，我计划：(1) 招募并指导 1–2 名本科生（优先考虑第一代大学生和 STEM 代表性不足群体的学生）参与扫描同步与图像质量实验；(2) 基于本项目开发一个面向本科生的教学实验模块，用前后测评估学习效果；(3) 通过校园开放日或社区活动，用“用光‘听见’细胞”的互动演示，向中学生和公众介绍光声成像。

参考文献（References）

[1] Cao R et al. Sci. Adv. 2024;10:eado0518.

[2] Cao R et al. Nat. Biomed. Eng. 2023;7:124–134.

[3] McCahill LE et al. Variability in reexcision following breast conservation surgery. JAMA. 2012;307(5):467–475.