光声显微 + 深度学习 文献体系精读

Photoacoustic Microscopy + Deep Learning — Comprehensive Literature Guide

适用于：实验复现 · 导师汇报 · 建立个人知识体系

# 📋 文档结构 | Document Structure

| 章节 Section | 内容 Content |
| --- | --- |
| 第一部分 | 核心原理 — 光声效应 · GAN · CycleGAN · UV-PAM系统 |
| 第二部分 | 论文1精读 — 骨组织术中诊断 (Nature Biomed Eng 2023) |
| 第三部分 | 论文2精读 — 亚细胞分辨率 + 癌症诊断 (Science Advances 2025) |
| 第四部分 | 论文3精读 — 虚拟染色综述 (Light Sci & Appl 2023) |
| 第五部分 | LabVIEW在系统中的角色 — 原理 + 在项目中的具体使用 |
| 第六部分 | 相关研究对比 — 该领域其他主要工作 |
| 第七部分 | 知识地图 + 实验复现路线 |

# 第一部分：核心原理 | Part 1: Core Principles

## 1.1 光声效应 | Photoacoustic Effect

【最重要的基础概念——整个系统的物理基础】

| 核心原理一句话： 脉冲激光照射组织 → 组织吸收光能 → 快速热膨胀 → 产生超声波 → 用探头接收超声 → 重建图像 | Core in one sentence: Pulsed laser hits tissue → tissue absorbs light → rapid thermoelastic expansion → generates ultrasound → transducer detects → reconstruct image |
| --- | --- |

### 为什么要用光声，而不是直接用光学显微镜？

| 成像方式 | 优点 | 缺点/局限 |
| --- | --- | --- |
| 传统光学显微镜 | 需要染色 (H&E) 分辨率受散射限制 无法深层成像 | 需要复杂样品制备 |
| 纯超声成像 (US) | 无需染色 可深层 | 分辨率不够，无法看细胞核 |
| 光声显微 (PAM) ✓ | 无需染色 (label-free) 光学分辨率 超声接收（穿透深） | 兼顾两者优点 |

### UV波长为什么选266 nm？

DNA/RNA在266 nm紫外光下有极高的光吸收系数。这意味着细胞核（富含DNA）吸收激光能量最多，产生最强的光声信号。

DNA/RNA have peak UV absorption at 266 nm. Cell nuclei (rich in DNA) absorb maximum laser energy, producing the strongest photoacoustic signal — this is why nuclei appear bright/dark in UV-PAM images, similar to hematoxylin staining in H&E.

## 1.2 UV-PAM系统组成 | UV-PAM System Components

| 组件 Component | 功能 Function |
| --- | --- |
| 266 nm 脉冲激光 ¦ UV Pulsed Laser | 激发源。产生纳秒级脉冲，触发光声效应。Excitation source; nanosecond pulses trigger photoacoustic effect. |
| 空间滤波器 ¦ Spatial Filter | 针孔 (pinhole) 过滤杂散光，确保光束质量。Pinhole cleans beam profile for diffraction-limited focusing. |
| 物镜 ¦ Objective Lens | 将激光聚焦到样品上。NA越高，分辨率越高。Focuses laser onto sample. Higher NA = better resolution. |
| 超声探测器 ¦ Ultrasound Transducer (UT) | 接收光声信号 (~40 MHz)。Ring-shaped, co-focal with optics. |
| 数据采集卡 ¦ DAQ Card | 500 MHz采样率，将模拟超声信号数字化。500 MHz sampling rate for digitizing PA signals. |
| 扫描平台 ¦ Scanning Stage | 步进电机 (stepper motor) 大面积扫描 + 压电执行器 (piezo) 高精度亚细胞扫描。 |
| 前置放大器 ¦ Preamplifier | 放大微弱的PA信号后再输入DAQ。Amplifies weak PA signals before digitization. |
| 光电探测器 ¦ Photodiode | 监测每个激光脉冲的能量，用于归一化补偿。Monitors pulse energy for normalization. |
| LabVIEW控制软件 | 实时控制激光触发、电机移动、DAQ采集的同步协调。Real-time synchronization of laser, motor, and DAQ. |

## 1.3 GAN / CycleGAN 基础 | GAN Basics

### GAN是什么？

| GAN = 生成对抗网络 (Generative Adversarial Network) 两个网络互相博弈： · Generator (G)：生成假图像 · Discriminator (D)：判断图像是真是假 训练结果：G生成的图像无法被D区分 | GAN = Two networks competing: · Generator (G): Creates fake images · Discriminator (D): Tells real vs. fake Training outcome: G generates images indistinguishable from real ones |
| --- | --- |

### CycleGAN是什么？为什么用它？

问题：传统GAN需要成对数据（PA图像 + 对应的H&E图像，同一位置）。但PA图像和H&E图像不可能完全对齐（样品制备会变形）。

Problem: Standard GAN needs paired data (PA image + perfectly matching H&E). But PA and H&E images can't be perfectly aligned — tissue deforms during preparation.

| CycleGAN 解决方案： · 不需要成对数据 (unpaired) · 两个Generator：G: PA→HE，F: HE→PA · 循环一致性损失：F(G(PA)) ≈ PA 确保变换是双射，结构不变 | CycleGAN Solution: · No paired data required (unpaired) · Two generators: G: PA→H&E, F: H&E→PA · Cycle-consistency loss: F(G(PA)) ≈ PA Ensures bijective transform, structure preserved |
| --- | --- |

### 损失函数解读 | Loss Functions

| 损失项 Loss Term | 含义 Meaning |
| --- | --- |
| 判别器损失 (Discriminator Loss) | l_DHE = DHE(G(PA))² + (1-DHE(HE))² 判别器要能分辨真假图像 |
| 生成器总损失 (Generator Total Loss) | l_G = adversarial loss + λ¦F(G(PA))-PA¦ + λ¦G(F(HE))-HE¦ 生成器要骗过判别器 + 保持循环一致性 |
| λ (regularization) | λ=10 (论文中设定)，控制循环一致性的权重 |

## 1.4 DenseNet-121 基础 | DenseNet-121 for Classification

| DenseNet = 密集连接卷积网络 核心特点：每一层与所有前面的层直接相连 优点： · 参数少 · 训练数据少时效果好 · 特征复用充分 | DenseNet = Densely Connected CNN Key: Each layer connects to all preceding layers Advantages: · Fewer parameters · Works well with limited training data · Full feature reuse |
| --- | --- |

在Park et al. 2025中，DenseNet-121用于分类：良性 vs 癌症（二分类）。输入：300μm×300μm的UV-PAM图像切片。

# 第二部分：论文1精读 | Paper 1 Deep Dive

Cao et al., Nature Biomedical Engineering, 2023

Label-free intraoperative histology of bone tissue via deep-learning-assisted ultraviolet photoacoustic microscopy

## 2.1 为什么要做这个 | Why This Work — Background

| 问题维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 临床痛点 ¦ Clinical Problem | 骨肿瘤手术中，外科医生无法实时判断切缘（骨头边界是否切干净） Surgeons can't confirm tumor margin during bone surgery in real time |
| 现有方法局限 ¦ Current Limitation | 骨头需要脱钙 (decalcification)，耗时最长7天 冷冻切片 (frozen section) 对硬骨不适用 Bone decalcification takes up to 7 days; frozen section not applicable to hard bone |
| 后果 ¦ Consequence | 外科医生只能按术前CT/MRI预估，往往切除范围过大 (2cm margin) 实际只需2mm就够，多切1.8cm可能导致关节损失 Surgeons over-resect: 2cm when 2mm suffices — joint loss is avoidable |
| 本文方案 ¦ This Paper's Solution | UV-PAM实时成像（不需要切片）+ CycleGAN虚拟H&E染色 全流程 <11分钟 vs 传统 >24小时 UV-PAM real-time imaging (no sectioning) + CycleGAN virtual staining; <11 min vs >24 hours |

## 2.2 系统设计 | System Design

### 核心创新：3D轮廓扫描 | Key Innovation: 3D Contour Scanning

传统2D光栅扫描的问题：骨头表面粗糙（手术锯切出来的），大部分区域在焦平面外 → 图像模糊。

Problem with 2D raster scan: Bone surface is rough (saw-cut during surgery); most pixels fall outside focal plane → blurry image.

| 3D轮廓扫描原理： 1. 利用PA信号的飞行时间 (time-of-flight) 实时计算样品表面z位置 2. z轴电机实时跟踪，确保激光焦点始终在样品表面 3. 无需事先知道表面轮廓 | 3D Contour Scanning: 1. Use PA signal time-of-flight to calculate sample surface z-position 2. z-motor follows contour in real time, keeping laser focus on surface 3. No prior knowledge of surface profile needed |
| --- | --- |

| 数据 | 3D轮廓扫描后：>92%像素在DOF内；2D扫描：<10%在DOF内 After 3D scan: >92% pixels within DOF; 2D scan: <10% within DOF |
| --- | --- |

### 系统参数 | System Specifications

| 参数 Parameter | 数值 Value |
| --- | --- |
| 激光波长 ¦ Laser wavelength | 266 nm (Nd:YLF Q-switched nanosecond pulsed) |
| 横向分辨率 ¦ Lateral resolution | 0.96 μm |
| 超声探测器 ¦ Ultrasound transducer | 42 MHz, 76% -6dB bandwidth, ring-shaped |
| DAQ采样率 ¦ DAQ sampling rate | 500 MHz |
| 扫描步长 ¦ Scan step | 0.625 μm |
| FOV成像时间 ¦ FOV imaging time | ~10 min for 1×1 mm² |
| 控制软件 ¦ Control software | MATLAB + LabVIEW hybrid |

## 2.3 深度学习虚拟染色 | Deep Learning Virtual Staining

### 为什么选择CycleGAN（无监督）？

PA图像和H&E图像之间无法做精确配准 —— 样品脱钙、切片、染色都会引入形变。所以无法使用需要配对数据的监督学习。

PA and H&E images cannot be precisely co-registered — decalcification, sectioning, and staining all introduce deformation. Supervised learning (paired data) is not feasible.

### 网络架构详解 | Network Architecture

| 组件 Component | 说明 Description |
| --- | --- |
| Generator G/F架构 | 输入层 → 2×下采样块 → 9个残差块 (ResNet) → 2×上采样块 → 输出层 Input → 2 downsample blocks → 9 ResNet blocks → 2 upsample blocks → output |
| Discriminator架构 | PatchGAN：对70×70像素的图像块判断真假（非整图） PatchGAN: classifies 70×70 pixel patches (not whole image) |
| 激活函数 ¦ Activation | Generator：ReLU；Discriminator：LeakyReLU(0.2) |
| 归一化 ¦ Normalization | Instance Normalization（非Batch Normalization） |
| Anti-alias层 | 上下采样都用anti-alias层，提高平移不变性 |
| 图像块大小 ¦ Patch size | 256×256 像素 |
| λ值 | 10（循环一致性损失权重） |

### 训练细节 | Training Details

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 训练数据 ¦ Training data | UV-PAM: 17,940张 286×286 patches；H&E: 26,565张patches |
| 数据增强 ¦ Augmentation | 随机裁剪到256×256 |
| 优化器 ¦ Optimizer | Adam，初始学习率0.0002，100 epoch后线性衰减到0 |
| Batch size | 4 |
| 硬件 ¦ Hardware | 4× Nvidia P100 GPU |
| 推理速度 ¦ Inference speed | <5秒 / 1600×1600像素图像 |

## 2.4 验证方法 | Validation

### 定性验证 | Qualitative

- 三位病理学家 + 一位骨科医生盲评虚拟染色图像

- 确认虚拟染色图像与H&E图像特征一致（spindle cells, osteoid matrix, chordoma lobules）

### 定量验证 | Quantitative

| 指标 Metric | 结果 Result |
| --- | --- |
| 细胞核计数 ¦ Nuclear count | PA虚拟染色 vs H&E: 数量相近（相邻切片，轴向位置不同） |
| 核面积 ¦ Nuclear area | 对比核横截面积分布，统计相符 |
| 核间距 ¦ Internuclear distance | Nearest-neighbor distance在误差范围内一致 |
| 工具 ¦ Tool | QuPath (开源数字病理分析软件) 做核分割 |

## 2.5 主要结论 | Key Conclusions

| 结论1 ¦ C1 | UV-PAM可在不切片的情况下，直接对未处理的厚骨标本成像 UV-PAM can image unprocessed thick bone without sectioning |
| --- | --- |

| 结论2 ¦ C2 | 3D轮廓扫描解决了骨头表面粗糙的问题（>92%像素在焦平面内） 3D contour scanning solves rough surface problem (>92% pixels in focus) |
| --- | --- |

| 结论3 ¦ C3 | CycleGAN虚拟H&E染色图像经病理学家确认可用于临床判断 CycleGAN virtual H&E staining confirmed by pathologists for clinical interpretation |
| --- | --- |

| 结论4 ¦ C4 | 全流程 <11分钟（vs 传统骨病理 >24小时） Full workflow <11 min vs conventional bone pathology >24 hours |
| --- | --- |

## 2.6 批判性思考 | Critical Thinking

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| ✅ 优点 ¦ Strengths | 解决了骨外科真实临床痛点 无需配对数据（CycleGAN） 3D轮廓扫描是原创贡献 |
| ⚠️ 局限 ¦ Limitations | 成像速度仍慢（1×1 mm² 需10分钟） 分辨率0.96μm，勉强够看细胞，看不到细胞核内部细节 仍需放入水箱，操作复杂 |
| ➡️ 下一篇解决 ¦ Next Paper Addresses | Science Advances 2025将分辨率提升到240 nm（亚细胞级） |

# 第三部分：论文2精读 | Paper 2 Deep Dive

Park, Cao et al., Science Advances, 2025

Rapid cancer diagnosis using deep learning–powered label-free subcellular-resolution photoacoustic histology

## 3.1 为什么要做这个 | Why This Work

| 上一篇（骨）分辨率0.96μm → 能看到细胞轮廓，但细胞核内部细节不清 本篇目标：实现亚细胞分辨率 (subcellular resolution) → 能看到染色质 (chromatin)、核膜 (nuclear envelope) 等细节 | Previous paper (bone): 0.96 μm resolution → can see cell outline but not nuclear details This paper's goal: subcellular resolution → Visualize chromatin margination, nuclear envelope irregularities (200–500 nm features) |
| --- | --- |

历史背景 | Historical context：

| 论文 Paper | 贡献 Contribution |
| --- | --- |
| Wong et al. 2017 | 首次PA成像人类乳腺癌 (Sci Adv) |
| Baik et al. 2021 | 高速反射模式UV-PAM + 伪彩色（单轴MEMS） |
| Cao et al. 2022/2023 | 3D轮廓扫描 + CycleGAN虚拟染色（骨）← 你导师的上一篇 |
| Park & Cao et al. 2025 (本篇) | 240 nm分辨率 + DenseNet癌症诊断 ← 直接延续 |

## 3.2 系统设计 | SRUV-PAM System

### 关键升级：如何从0.96μm提升到240nm？

| 系统对比 | 参数 |
| --- | --- |
| 上一篇骨组织 (Cao 2023) | NA = 0.16 → 分辨率 ~0.96 μm 步进电机扫描 |
| 本篇 SRUV-PAM (Park 2025) | NA = 0.64 (最高！) → 理论分辨率 208 nm 压电执行器 (piezo) 扫描：30 nm精度 实测分辨率：240 nm (gold nanoparticle测量) |

### 双模扫描策略 | Dual Scanning Strategy

| 大面积（低分辨）：步进电机 · 步长 0.156 μm · 覆盖 25 mm² 面积 · 用于CycleGAN虚拟染色 小面积（高分辨）：压电执行器 · 步长 30 nm · 范围 30μm×30μm · 用于单细胞核精细成像 | Large area (lower res): Stepper motor · 0.156 μm step size · Up to 25 mm² area · Used for CycleGAN virtual staining Small area (high res): Piezo actuator · 30 nm step size · 30μm×30μm area · For single-nucleus fine imaging |
| --- | --- |

### 系统参数 | System Specifications

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 激光波长 | 266 nm (Nd:YLF Q-switched) |
| 物镜 NA | 0.64 (AFL25-17-P-X-355) |
| 理论分辨率 | 208 nm (0.5λ/NA) |
| 实测分辨率 | 240 nm (FWHM, 100 nm金纳米颗粒测量) |
| UT中心频率 | 40 MHz |
| DAQ采样率 | 500 MHz |
| 压电执行器 | 2D, Nano-OP30 (Mad City Labs), 30 nm精度 |
| 步进电机 | 3D, PLS-85 (PI Micos) |
| 样品基底 | 200 μm石英玻璃片 (UV透明) |
| 成像速度 (50 kHz) | 1 mm×1 mm @ 0.156μm步长 ≈ 13.7 分钟 |

## 3.3 三步流程 | Three-Step Pipeline

| 步骤 Step | 内容 Content |
| --- | --- |
| Step 1: Label-free PA Imaging | SRUV-PAM对组织切片成像，获得灰度PA图像 无需任何染色或样品制备 SRUV-PAM images tissue; grayscale PA image obtained without staining |
| Step 2: CycleGAN Virtual Staining | CycleGAN将灰度PA图像转换为H&E风格彩色图像 让病理学家可以直接解读 CycleGAN converts grayscale PA → H&E-style color image for pathologist interpretation |
| Step 3: DenseNet-121 Classification | 自动分类：良性 vs 癌症 无需病理学家参与 Automatic benign/cancer classification without pathologist |

## 3.4 癌症诊断模型 | Cancer Diagnosis Model — DenseNet-121

### 模型设计

| 参数 Parameter | 值 Value |
| --- | --- |
| 输入 ¦ Input | 300μm×300μm UV-PAM图像切片（1024×1024 px） |
| 输出 ¦ Output | Binary: Benign / Cancer |
| 预训练 ¦ Pretrained on | ImageNet（迁移学习） |
| 网络结构 | 4个Dense Blocks + Transition Layers + FC + Softmax |
| 优化器 ¦ Optimizer | AdamW，LR=1e-6，weight decay=0.01 |
| 学习率调度 ¦ LR Schedule | Cosine annealing + 3 epoch linear warmup |
| 训练轮次 ¦ Epochs | 50 epochs (~30 min on 1×A100 GPU) |
| Batch size | 8 |
| 损失函数 ¦ Loss | Cross-entropy |

### 数据集 | Dataset

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 ¦ Source | City of Hope Medical Center，12名患者（IRB #21281） |
| 总切片数 ¦ Total sections | 587个 300μm×300μm 切片（1024×1024 px） |
| 划分 ¦ Split | Train/Val/Test ≈ 80%/10%/10%（按slide划分） |
| 增强 ¦ Augmentation | 随机水平/垂直翻转、旋转、平移 |
| 归一化 ¦ Normalization | ImageNet均值/标准差归一化 |

## 3.5 结果 | Results

### 分辨率结果

| 结果 | 100 nm金纳米颗粒测量：FWHM = 240 nm 系统固有分辨率（去除样品尺寸效应后）：218 nm ≈ 理论值208 nm 可见染色质边缘化 (chromatin margination)、核膜不规则等亚细胞特征 |
| --- | --- |

### 虚拟染色结果

| 指标 Metric | 值 Value |
| --- | --- |
| FID (Fréchet Inception Distance) | 43.64（越低越好） |
| KID (Kernel Inception Distance) | 0.0206 ± 0.0009（越低越好） |
| 定性 | 细胞计数、细胞面积、核质比与H&E一致 |

### 癌症诊断结果

| 指标 Metric | 值 Value |
| --- | --- |
| AUC (ROC曲线) | 0.902 |
| 特异性 ¦ Specificity | 90% (33/37 benign correct) |
| 灵敏度 ¦ Sensitivity | 84% (21/27 cancer correct) |
| 误分类 ¦ Misclassified | 4 benign → cancer；6 cancer → benign |

## 3.6 主要结论 | Key Conclusions

| 结论1 | SRUV-PAM实现240nm分辨率，首次在UV-PAM中达到亚细胞级分辨率 First UV-PAM system achieving subcellular (~240 nm) resolution |
| --- | --- |

| 结论2 | 可视化细胞核内部结构（染色质、核膜），比常规H&E显微镜（40×, NA~0.65, ~520nm分辨率）更清晰 Visualization of intra-nuclear features beyond standard H&E microscopy resolution |
| --- | --- |

| 结论3 | DenseNet-121自动诊断AUC=0.902，无需病理学家参与 DenseNet-121 achieves AUC=0.902 for benign vs cancer classification |
| --- | --- |

## 3.7 局限与未来方向 | Limitations & Future Directions

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前局限 ¦ Current Limitations | 透射模式，需要薄切片（非厚标本） 仍需机械点扫描，速度慢 数据集小（12名患者），临床泛化性待验证 |
| 未来方向 ¦ Future Directions | 整合光学扫描（galvo mirror + 高重频激光）加速 超表面透镜 (metalens) 实现大景深 扩展到更多癌症类型 厚样本实时成像 |

# 第四部分：论文3精读 | Paper 3 Deep Dive

Bai et al., Light: Science & Applications, 2023 (Review)

Deep learning-enabled virtual histological staining of biological samples

## 4.1 这篇综述的作用 | Why Read This Review

这篇综述是你导师Rui Cao参与撰写所在课题组（Ozcan Lab, UCLA）对整个虚拟染色领域的系统总结。读懂这篇 = 建立整个领域的知识地图。

This review from the Ozcan Lab (where your advisor Rui Cao worked) provides the field-level map of virtual staining. Understanding it = building your complete knowledge framework.

## 4.2 什么是虚拟染色 | What is Virtual Staining

| 类型 Type | 描述 Description |
| --- | --- |
| 标签自由虚拟染色 Label-free Virtual Staining | 输入：未染色组织的标签自由图像（自发荧光、相位图等） 输出：虚拟H&E、MT、Jones等染色图像 Input: label-free image of unstained tissue → Output: virtual H&E etc. |
| 染色转换 Stain-to-Stain Transformation | 输入：已有一种染色（如H&E） 输出：另一种染色（如IHC Ki-67） Input: existing stain (H&E) → Output: different stain (IHC) |

## 4.3 各种标签自由成像模态 | Label-free Imaging Modalities

| 成像模态 | 特点与局限 |
| --- | --- |
| 自发荧光 ¦ Autofluorescence | 最常用。组织在激光照射下自然发荧光，无需染料 Most common. Tissue fluoresces naturally under laser excitation |
| 定量相位成像 ¦ Quantitative Phase Imaging (QPI) | 基于折射率分布成像。无需标记，适合活细胞 Based on refractive index distribution; label-free, live cell compatible |
| 光声显微 ¦ Photoacoustic Microscopy | 即本课题！基于光吸收，DNA对UV有高吸收系数 Your project! Based on optical absorption; DNA has high UV absorption |
| 非线性光学 ¦ Nonlinear Optics (CARS, SHG, TPEF) | 对特定分子（脂质、胶原）高灵敏 Highly sensitive to specific molecules (lipids, collagen) |
| 亮场 ¦ Bright-field | 最简单，不需要特殊设备，但对比度低 Simplest; low contrast for unstained tissue |

## 4.4 网络架构分类 | Network Architecture Taxonomy

### 监督学习 | Supervised Learning（需要配对数据）

| 架构 | 说明 |
| --- | --- |
| Single GAN | pix2pix框架：Generator + Discriminator 损失=adversarial loss + MAE/MSE/SSIM (像素级) 需要精确配准的图像对 |
| Cascaded GAN (C-DNN) | 两个串联Generator：A→中间态，B→目标 可用于部分配对的数据场景 |

### 无监督学习 | Unsupervised Learning（无需配对）

| 架构 | 说明 |
| --- | --- |
| CycleGAN | 两个Generator (G, F)，两个Discriminator 循环一致性损失保证结构对应 最广泛用于无法获取配对数据的场景 |
| CycleGAN变体 | 加入PCE loss（感知嵌入一致性） 加入MS-SSIM loss、saliency constraint loss等 |

## 4.5 数据准备核心挑战 | Data Preparation Challenges

### 图像配准 | Image Registration（监督学习的关键）

挑战：标签自由图像（如荧光）和化学染色图像（如H&E）之间存在形变、旋转、缩放差异。

| 步骤 Step | 方法 Method |
| --- | --- |
| 粗配准 ¦ Coarse Registration | 互相关 (cross-correlation) 找最高得分FOV对 |
| 仿射变换 ¦ Affine Transform | SIFT特征点 + 特征描述子匹配 → 估计旋转/缩放/平移 |
| 精配准 ¦ Fine Registration | RANSAC去除误匹配 + 弹性金字塔配准算法 (elastic pyramidal) |

### 域偏移 | Domain Shift

问题：不同实验室、不同设备、不同操作员的图像风格不一致，导致模型泛化性差。

| 方法 Method | 说明 |
| --- | --- |
| 输入端归一化 ¦ Input Normalization | 减去均值除以标准差；饱和top/bottom 1%像素；归一化到[-1,1] |
| 目标端染色归一化 ¦ Stain Normalization | Macenko方法；深度学习染色归一化；pix2pix style transfer |
| 数据增强 ¦ Augmentation | 将不同风格H&E图像加入训练集，提高鲁棒性 |

## 4.6 模型评估体系 | Model Evaluation Framework

| 评估维度 | 具体方法 |
| --- | --- |
| 标准图像质量指标 Standard Metrics | SSIM, PSNR, MS-SSIM（需要配对数据） FID, IS（无需配对数据，统计相似性） |
| 算法特征分析 Algorithm-based Feature Analysis | 提取细胞核、Ki-67+区域等特征，与真实染色比较 Extract nuclear features; compare statistics with real staining |
| 病理学家评估 Pathologist Assessment | 盲评（blinded evaluation）：诊断准确性 + 染色质量 Blinded study: diagnostic accuracy + staining quality |
| 下游深度学习分析 Downstream DL Analysis | 用验证过的分类/分割模型比较虚拟vs真实染色的性能差异 Compare performance of validated models on virtual vs real staining |

## 4.7 综述中的关键表格（你需要知道的）

综述Table 1总结了标签自由虚拟染色的代表性工作，Table 2总结了染色转换工作。以下是对你项目最相关的几条：

| 代表性工作 | 贡献 |
| --- | --- |
| Rivenson et al. 2019 (Nat Biomed Eng) | 自发荧光→H&E/MT/Jones；最早期奠基工作 |
| Bai et al. 2022 (BME Front) | 自发荧光→HER2 IHC；虚拟分子染色 |
| Kang et al. 2022 (Photoacoustics) | UV-PAM→H&E；鼠脑；你们课题组方向 |
| Cao et al. 2023 (你导师Paper1) | UV-PAM→H&E；骨组织；3D轮廓扫描 |
| de Haan et al. 2021 (Nat Commun) | H&E→Jones/MT/PAS；染色转换；改善肾脏诊断 |

# 第五部分：LabVIEW在项目中的角色 | Part 5: LabVIEW in Your Project

## 5.1 LabVIEW是什么 | What is LabVIEW

| LabVIEW = Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench · 美国NI（National Instruments）开发 · 图形化编程语言（G语言，用"连线"代替代码） · 专为仪器控制和实时数据采集设计 | LabVIEW = Graphical programming platform by NI · G language: connect blocks with wires instead of writing code · Designed for instrument control and real-time data acquisition · Industry standard in physics/engineering labs |
| --- | --- |

## 5.2 在UV-PAM系统中LabVIEW做什么 | LabVIEW's Role in UV-PAM

论文中明确说明（Cao 2023）："Real-time data processing and system control were implemented using MATLAB and LabVIEW hybrid programming."

| 功能 Function | 说明 Description |
| --- | --- |
| 触发激光脉冲 ¦ Trigger laser pulses | 发送TTL信号到激光器，控制每个脉冲的发射时间 |
| 控制扫描电机 ¦ Control scanning motors | 精确控制步进电机的移动（X,Y,Z轴） |
| 同步DAQ采集 ¦ Synchronize DAQ acquisition | 每次激光脉冲后，精确触发DAQ卡采集PA信号 |
| 实时轮廓扫描逻辑 ¦ Real-time contour logic | 读取PA信号time-of-flight → 计算z位置 → 更新z电机轨迹 |
| 能量补偿 ¦ Energy compensation | 读取光电探测器信号，实时补偿激光脉冲能量波动 |
| 用户界面 ¦ User Interface | 前面板显示实时图像、扫描进度、参数设置 |

## 5.3 LabVIEW vs Python vs MATLAB — 分工 | Division of Labor

| 工具 | 擅长 | 在项目中用于 |
| --- | --- | --- |
| LabVIEW | 实时硬件控制 精确时序（ns级） 仪器驱动 | 激光触发、电机控制、DAQ同步 |
| MATLAB | 信号后处理 图像重建 数据分析 | Hilbert变换、PA振幅计算、图像拼接 |
| Python (PyTorch) | 深度学习 CycleGAN训练 DenseNet推理 | 虚拟染色、癌症分类 |

## 5.4 LabVIEW核心概念（入门）| LabVIEW Core Concepts

| 概念 Concept | 说明 Description |
| --- | --- |
| VI (Virtual Instrument) | LabVIEW的基本程序单元，相当于一个函数 Basic program unit, equivalent to a function |
| 前面板 ¦ Front Panel | 用户界面（类似GUI）：按钮、指示灯、图表 User interface: buttons, indicators, charts |
| 框图 ¦ Block Diagram | 实际的图形化代码逻辑（连线=数据流） Actual graphical code logic (wires = data flow) |
| 数据流编程 ¦ Dataflow Programming | 数据从一个节点流向下一个，顺序由数据可用性决定 Data flows from node to node; execution order = data availability |
| DAQ Assistant | NI的图形化数据采集配置工具，拖拽即可配置 NI's graphical DAQ configuration tool |
| FPGA VI | 可烧录到FPGA芯片，实现真正实时控制（ns级） Deployable to FPGA for true real-time control |
| myRIO/cRIO | NI的硬件平台，内置FPGA，论文中用myRIO-1900 NI hardware with built-in FPGA; paper uses myRIO-1900 |

## 5.5 你在实验中可能需要用LabVIEW做什么 | What You'll Likely Do

- 读懂现有LabVIEW程序：理解扫描逻辑和时序

- 修改扫描参数：FOV大小、步长、扫描速度

- 添加新功能：如新的触发逻辑或实时处理

- 调试：当图像出现条纹/噪声时排查硬件同步问题

| 学习建议 | 先学LabVIEW基础（NI官方免费在线课程：ni.com/training） 重点学：Loops, Timing, DAQ, FPGA Basics 大约2-3周可以读懂现有代码 |
| --- | --- |

# 第六部分：相关研究对比 | Part 6: Related Research Landscape

## 6.1 PA虚拟组织学领域主要工作

| 论文 Paper | 贡献与位置 |
| --- | --- |
| Wong et al. 2017 (Sci Adv) | 首次PA成像人类乳腺癌；组织学样图像；无虚拟染色 → 奠基：证明UV-PAM可看癌症 |
| Kang et al. 2022 (Photoacoustics) | UV-PAM→H&E；鼠脑；CycleGAN；near real-time → 方法相同，应用不同（脑vs骨） |
| Cao et al. 2023 (本课题Bone) | 骨组织；3D轮廓扫描；全流程<11min → 解决骨外科痛点 |
| Martell et al. 2023 (Nat Commun) | UV-PARS (非接触) + CycleGAN；盲评病理学家 → 非接触模式，临床更友好 |
| Kim et al. 2024 (Laser Photon Rev) | 透明超声换能器；厚样本；高分辨 → 硬件创新：透明UT |
| Park & Cao et al. 2025 (本篇) | 240nm亚细胞分辨率；DenseNet诊断；AUC=0.902 → 分辨率+自动诊断双突破 |

## 6.2 虚拟染色领域主要工作（综述涵盖）

| 论文 Paper | 贡献 |
| --- | --- |
| Rivenson et al. 2019 (Nat Biomed Eng) | 自发荧光→H&E/MT/Jones；监督学习；奠基之作 |
| de Haan et al. 2021 (Nat Commun) | H&E→Jones/MT/PAS（染色转换）；改善肾诊断 |
| Bai et al. 2022 (BME Front) | 自发荧光→HER2 IHC；虚拟分子染色突破 |
| Ghahremani et al. 2022 (Nat Mach Intell) | IHC→多重IF；多生物标志物同时生成 |

## 6.3 竞争技术对比 | Competing Technologies

| 技术 | 优/劣 |
| --- | --- |
| SRS显微 ¦ Stimulated Raman Scattering | 优：速度快，可实时成像（Hollon 2020, Nat Med脑肿瘤） 劣：需要复杂激光系统，分辨率有限 |
| MUSE ¦ Microscopy with UV Surface Excitation | 优：极快（Fereidouni 2017, Nat Biomed Eng） 劣：需要染料（非纯标签自由），无深度分辨 |
| OCT ¦ Optical Coherence Tomography | 优：深层成像，速度快 劣：散射对比无化学特异性，看不到细胞核细节 |
| 光片显微 ¦ Light-sheet Microscopy | 优：3D体积成像，高分辨 劣：需要样品透明化或荧光标记，临床应用复杂 |
| UV-PAM (本课题) ✓ | 优：无标记，DNA原生对比，可达亚细胞分辨率 劣：目前仍需切片，扫描速度待提升 |

# 第七部分：知识地图与实验复现路线 | Part 7: Knowledge Map & Reproduction Roadmap

## 7.1 知识体系地图 | Knowledge Map

| 知识模块 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 物理基础 ¦ Physics | 光声效应 (photoacoustic effect) 光学衍射极限与NA的关系 超声波传播与时间飞行 (time-of-flight) 紫外光与DNA吸收系数 |
| 成像系统 ¦ Imaging System | UV激光系统 物镜数值孔径 超声换能器特性 DAQ采样定理 步进电机 vs 压电执行器 |
| 信号处理 ¦ Signal Processing | 希尔伯特变换 (Hilbert transform) 最大振幅投影 (MAP) 图像归一化 图像配准算法 |
| 深度学习 ¦ Deep Learning | CNN基础（卷积、池化、激活函数） GAN原理（生成器/判别器博弈） CycleGAN（无监督图像转换） DenseNet（密集连接分类） 迁移学习 (transfer learning) |
| 图像处理 ¦ Image Processing | 图像配准（SIFT, RANSAC, affine） 染色归一化 (Macenko method) 图像质量指标（SSIM, PSNR, FID） QuPath使用 |
| 编程工具 ¦ Programming | Python + PyTorch（深度学习） MATLAB（信号处理+图像拼接） LabVIEW（硬件控制） QuPath（数字病理分析） |
| 病理知识 ¦ Pathology Basics | H&E染色的含义（核=蓝紫，胞质=粉） 常见组织结构（小管、肾小球、门静脉区） 良性vs恶性特征 |

## 7.2 实验复现路线 | Experimental Reproduction Roadmap

### Phase 1: 理论准备（1-2周）

- 精读三篇论文（按本文档逐图解读）

- 学习光声效应基础（Wang & Hu 2012 Science综述）

- 学习CycleGAN原理（Zhu et al. 2017 ICCV原文）

- LabVIEW基础在线课程（NI官网）

### Phase 2: 代码复现（2-4周）

- 下载CycleGAN官方代码：github.com/junyanz/pytorch-CycleGAN-and-pix2pix

- 用论文中公开的训练数据测试：zenodo.org/record/6345772 (Cao 2023数据)

- 在自己数据上微调

- 实现DenseNet-121分类（torchvision.models.densenet121）

### Phase 3: 系统集成（4-8周）

- 阅读现有LabVIEW程序（找导师获取）

- 理解扫描逻辑和时序

- 修改参数，跑通一个完整扫描流程

- MATLAB信号处理：Hilbert变换、MAP重建

- 连接Python推理：MATLAB调用Python或保存图像后处理

### Phase 4: 优化与验证（持续）

- 与H&E对比验证（QuPath定量分析）

- 病理学家评估

- 提高成像速度或分辨率

## 7.3 关键参考文献列表 | Key References

| 类别 | 参考文献 |
| --- | --- |
| 光声成像综述 | Wang & Hu, Science 2012 — Photoacoustic tomography in vivo |
| CycleGAN原文 | Zhu et al., ICCV 2017 — Unpaired image-to-image translation |
| pix2pix (监督GAN) | Isola et al., CVPR 2017 — Image-to-image translation |
| DenseNet原文 | Huang et al., CVPR 2017 — Densely connected convolutional networks |
| 虚拟染色奠基 | Rivenson et al., Nat Biomed Eng 2019 — Virtual histological staining |
| 你导师Paper1(骨) | Cao et al., Nat Biomed Eng 2023 — Bone intraoperative histology |
| 你导师Paper2(亚细胞) | Park & Cao et al., Sci Adv 2025 — Subcellular-resolution PA histology |
| 综述 | Bai et al., Light Sci Appl 2023 — Virtual staining review |
| QuPath工具 | Bankhead et al., Sci Rep 2017 — QuPath digital pathology |

## 7.4 与导师开会前的检查清单 | Pre-meeting Checklist

- 能用自己的话解释光声效应

- 能解释为什么选266nm激光

- 能解释CycleGAN为什么不需要配对数据

- 能说出三篇文章各自的核心贡献（一句话）

- 知道LabVIEW在系统中控制什么

- 知道MATLAB做什么、Python做什么

- 了解当前系统的局限（分辨率/速度/数据量）

- 有1-2个你自己想问的科研问题

文档说明 | Document Notes

本文档基于三篇论文内容综合整理，旨在帮助建立系统性知识体系用于实验复现。所有数据来自原始论文，建议对照原文图表阅读以加深理解。

This document is compiled from the three papers for systematic knowledge building toward experimental reproduction. All data sourced from original papers — read alongside original figures for deeper understanding.